廉江市人民医院

2026年单源直采第五批

投标资料

项目名称：  采购全自动血气生化分析仪项目

投标供应商：       （盖章）

一、报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 预算金额（元） | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购全自动血气生化分析仪项目 | Ucare-6000 | 1 | 1000 |  |

公司名称：（盖章）

公司地址：

联 系 人：

联系电话：

日    期：    年   月   日

- 投标方提供相关资质证明（盖章，可扫描）。

提供《营业执照》、《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》

三、授权委托证明书

廉江市人民医院：

（投标方全称）法定代表人              （姓名）兹授权               （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：   年   月   日至   年   月   日

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

授权代表（签字或签章）：

日期：   年   月   日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处。

四、承诺函

致：廉江市人民医院

对于本项目，我方郑重承诺满足以下要求：

| 供应商资格要求 | 提供《营业执照》、《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》 |  |
| --- | --- | --- |
| 参数要求 | 一、基本要求：用于血气生化检测，血气、电解质、代谢物可同时测定；通过NMPA认证； 二、设备数量1台 三、技术参数 1、测试参数: ≥10项，至少包含血气(pH、PO2、PCO2)、电解质(Na+、K+、Ca++ 、Cl-)、代谢物(Glu、Lac)、红细胞压积(Hct) 2、计算参数：≥24项（说明书变更） 3、测试方法：电极法 4、样本体积：毛细管样本体积≤90ul；全参数样本量≤110ul（说明书180） 5、样本类型：动脉血、静脉血等≥6种样本类型 ▲ 6、进样方式：自动水平吸入式进样，无需手扶 7、测试分析包： ▲ 7.1、结构：一体化测试分析包，包括电极卡、定标液、清洗液、质控液、管路、采样针和废液包； ▲7.2 质控模式：一体化测定试剂盒内包含质控液，无需任何手工添加或其它操作，具备内置的全自动质控系统，具有手动及自动两种模式，仪器自动出具正规质控图； ▲ 7.3、储存条件和效期：2-30℃温度下≥7个月（未开封状态下）、上机效期≥30天； 7.4、试剂盒规格：包含75、150、300人份试剂包装规格 7.5、测试时间：≤40秒 7.6、循环时间：≤110秒 7.7、温度控制：电极室37℃（±0.3℃）恒温； ▲ 7.8、具备液路自动检测、凝块识别和凝块清理功能； 8、仪器定标 8.1 定标模式：全自动定标和手动定标; 支持一点定标、两点定标; 8.2 自动定标最大间隔：≤4小时 9、仪器内部自带打印功能和扫码模块； ▲ 10、内置电池：断电续航长达6小时，连续测量次数≥80次； ▲ 11、数据储存：仪器自带数据存储功能，病人数据存储≥100000例； 12、可以与LIS/HIS系统双向通讯，传输测量结果； ▲ 13、可配备辅助诊断系统 14、整机质保≥3年 |  |
| 商务要求 商务要求 | 标的提供的时间 | 合同签订后30天内完成供货、安装 |
|  | 标的提供的地点 | 廉江市人民医院指定地点。 |
|  | 付款方式 | 合同签订后，产品安装调试及验收合格收到发票后45个工作日内支付合同总额20%，原则上2年内支付合同总额的80% |
|  | 验收要求 | 国产产品具备《医疗器械注册证》、合格证；采购人对所有设备的品目、数量、规格型号（含生产厂家名称）是否与投标文件一致、外包装完整性等进行检查。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，由此产生的有关费用由中标人承担。 |
|  | 售后要求 | 保修期为3年，保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。 |

公司名称：（盖章）

日    期：    年   月   日