一．温馨提示
一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。
二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无
效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。
三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。
四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。
五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。
六．★所投资料需一式两份。
二．密封条模版

密  封  条
（适合所有模版）



2026年XXX第X批投标资料
XXX公司
联系人：XXX 电话：XXXXX











































	
三．投标资料模板

2026年公开询比第十	七批
投标资料 











项目名称：  购买视野计项目 
投标供应商：（盖章）        






一、报价表

	序号
	标的名称
	数量
	品牌型号
	预算总价
（元）
	报价总价
(元)
	采购需求
	备注

	1
	购买视野计项目
	1台
	
	55000
	
	见投标文件模版
	




公司名称：（盖章）
                                联系人：
联系电话：
日    期：    年  月  日




















	
二、投标方提供相关资质证明（可扫描，盖章）。
有效的且与所投项目相适应的营业执照、医疗器械生产许可或经营许可、产品注册证

三、授权委托证明书（如联系人为法人代表，可不提供此项）
廉江市人民医院：
（投标方全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。
（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理贵院采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：年月日至年月日

单位名称（公章）：
法定代表人（签字或签章）：                  
日期：年月日
授权代表（签字或签章）：                    
日期：年月日
提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。




四、承诺函
致：廉江市人民医院
对于本项目，我方郑重承诺满足以下要求：    
	标的提供的时间
	中标后30天内完成交付使用。

	标的提供的地点
	廉江市人民医院指定地点。

	付款方式
	产品验收合格且开具发票后，1年内支付100%。

	验收要求
	产品具备合格证、医疗器械注册证。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，由此产生的有关费用由中标人承担。

	售后要求
	保修期≥3年，保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。







	           公司名称：（盖章）
日    期：    年月  日
















	五、详细评审
	评审因素
	评审标准
	响应情况
（填写满足或不满足）

	分值构成
	技术部分58分
	

	
	商务部分12分
	

	
	报价得分30分
	

	技术部分
（58分）
	①每满足一条一般技术参数得2分；
②每满足一条重要技术参数▲得4分。
（44分）
[bookmark: _GoBack]
	1、刺激产生方式：采用 LED 投射光源
	

	
	
	2、▲检测范围：单眼最大颞侧检测视野范围≥90°
	

	
	
	3、检测距离：30cm
	

	
	
	4、视野屏背景亮度：标准背景亮度 31.5asb（10cd/m²），可切换高亮背景模式（≥100cd/m²）
	

	
	
	5、视标尺寸：Goldmann III
	

	
	
	6、视标亮度	0.08 asb – 10,000 asb （0-50 dB）
	

	
	
	7、视标呈现时间：200ms，支持自定义配置
	

	
	
	8、阈值检测模式：中心视野：T10-2，T24-2，T30-2，T-Macula (黄斑)
	          周边视野：T60-4, T60-2
	

	
	
	9、阈值检测策略：全阈值， Fast Ladder,  HISA，标准阈值
	

	
	
	10、阈上值检测模式：中心视野：S-40,  S-64,  S-76
	            周边视野：S60
	

	
	
	11、阈上值检测策略：两区，三区，定量缺损
	

	
	
	12、▲特殊检测模式：Esterman单眼残疾鉴定，Esterman双眼残疾鉴定
D30, D60, 驾驶员180º水平视野检查
	

	
	
	13、固视监测：Heijl/Krakau盲点检测，红外眼位跟踪，实时凝视监视，凝视跟踪，瞳孔检测
	

	
	
	14、软件特性：VFI视野指数分析、GHT青光眼半视野分析、青光眼进展分析、 单视野分析、单/多视野分析、HISA智能分析、联网共享、 水平视野分析、 瞳孔测量
	

	
	
	15.操作系统：Linux操作系统
	

	
	
	16.响应器：手持
	

	
	
	17.操作界面：具备≥10寸液晶触控屏、可通触摸液晶屏操作、可通过键盘鼠标操作、
	

	
	
	18.本地存储容量≥32GB，支持大容量病历长期存储；同时支持 U 盘本地备份、以太网网络双备份病历数据
	

	
	
	19.单台设备基本配置要求（投标提供明细配置清单）：
主机 1台 
	

	
	
	20.用途：适用于通过主观察觉一个确定的背景下试验刺激点的存在来评价视野的光灵敏度差。
质保年限：≥3年原厂质保
提供产品有效销售授权证明（资料附后）

	

	
	售后服务方案
(14分)

	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分。
1、有售后服务方案，优于满足项目需求，得14分；
2、有售后服务方案，完全满足项目需求，得9分；
3、有售后服务方案，基本满足项目需求，得4分；
4、有售后服务方案，不能完全满足项目需求，得1分；
5、未提供不得分。
	资料附后

	商务部分(12分)
	同类项目业绩 
	2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商承接同类项目业绩，每提供一项同类项目业绩得4分，最高12分。注：需提供同类项目业绩合同复印件加盖公章，不提供不得分。
	资料附后

	投标报价(30分)
	投标报价得分 
	投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留二位小数）：投标报价得分=( 评标基准价/投标报价)×价格权值）
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