一．温馨提示
一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。
二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无
效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。
三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。
四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。
五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。
六．★所投资料需一式两份。
二．密封条模版

密  封  条
（适合所有模版）



2026年XXX第X批投标资料
XXX公司
联系人：XXX 电话：XXXXX











































	
三．投标资料模板

2026年公开询比第十	七批
投标资料 











项目名称：  购买A/B超声诊断仪项目 
投标供应商：（盖章）        






一、报价表

	序号
	标的名称
	数量
	品牌型号
	预算总价
（元）
	报价总价
(元)
	采购需求
	备注

	1
	购买A/B超声诊断仪项目
	1台
	
	98000
	
	见投标文件模版
	




公司名称：（盖章）
                                联系人：
联系电话：
日    期：    年  月  日




















	
二、投标方提供相关资质证明（可扫描，盖章）。
有效的且与所投项目相适应的营业执照、医疗器械生产许可或经营许可、产品注册证

三、授权委托证明书（如联系人为法人代表，可不提供此项）
廉江市人民医院：
（投标方全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。
（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理贵院采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：年月日至年月日

单位名称（公章）：
法定代表人（签字或签章）：                  
日期：年月日
授权代表（签字或签章）：                    
日期：年月日
提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。




四、承诺函
致：廉江市人民医院
对于本项目，我方郑重承诺满足以下要求：    
	标的提供的时间
	中标后30天内完成交付使用。

	标的提供的地点
	廉江市人民医院指定地点。

	付款方式
	产品验收合格且开具发票后，1年内支付100%。

	验收要求
	产品具备合格证、医疗器械注册证。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，由此产生的有关费用由中标人承担。

	售后要求
	保修期≥3年，保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。







	           公司名称：（盖章）
日    期：    年月  日
















	五、详细评审
	评审因素
	评审标准
	响应情况
（填写满足或不满足）

	分值构成
	技术部分55分
	

	
	商务部分15分
	

	
	报价得分30分
	

	技术部分
（55分）
	每满足一条技术参数得1分；
（42分）

	一、技术参数（B超模式）                                                                                         
	1.探头工作频率：10MHz
	

	
	
	
	2.扫查角度：53° 扇形扫描
	

	
	
	
	3.扫描方式：电子扇形扫描
	

	
	
	
	4.最大探测深度：≥60mm
	

	
	
	
	5.轴向分辨力：≤0.1mm
	

	
	
	
	6.侧向分辨力：≤0.2mm
	

	
	
	
	7.纵向几何误差：≤3%
	

	
	
	
	8.横向几何误差：≤5%
	

	
	
	
	9.近场成像盲区：≤3mm
	

	
	
	
	10.总增益调节范围：1dB～105dB 连续可调
	

	
	
	
	11.图像灰阶：256 级灰度显示
	

	
	
	
	12.成像帧频：10fps
	

	
	
	
	13.图像后处理功能：具备帧平均降噪、色彩调节、灰度曲线校正功能
	

	
	
	
	14.TGC 时间增益补偿：动态范围 - 20dB～20dB，支持六段独立手动调节
	

	
	
	
	15.显示模式：B 单显模式、B+A 同步双显模式
	

	
	
	
	16.10MHz 探头显示深度可调区间：28mm～60mm
	

	
	
	
	17.影像存储容量：本机可存储≥100 幅超声图像
	

	
	
	
	18.伪彩编码：内置不少于八组彩色编码方案，可自由切换
	

	
	
	二、技术参数（A 超模式）
	19.测量探头频率：10MHz
	

	
	
	
	20.眼部生物测量量程：眼轴长度（AL）：15mm～40mm
	

	
	
	
	21.眼部生物测量量程：前房深度（AC）：2.0mm～6.5mm
	

	
	
	
	22.眼部生物测量量程：晶体厚度（LEN）：2.0mm～6.5mm
	

	
	
	
	23.眼部生物测量量程：玻璃体厚度（VITR）：12mm～33mm
	

	
	
	
	24.测量允许最大误差：眼轴长度 AL：≤±0.05mm
	

	
	
	
	25.测量允许最大误差：前房深度 AC：≤±0.05mm
	

	
	
	
	26.测量允许最大误差：晶体厚度 LEN：≤±0.10mm
	

	
	
	
	27.测量允许最大误差：玻璃体厚度 VITR：≤±0.10mm
	

	
	
	
	28.眼轴测量模式：支持自动测量、手动测量双模式；两种模式测量差值≤±0.2mm
	

	
	
	
	29.增益参数：接收器总增益：98dB
	

	
	
	
	30.增益参数：用户自定义增益调节范围：30dB～60dB
	

	
	
	
	31.临床专用测量模式：内置 5 组测量模板，含正常眼、无晶体眼、特殊材质人工晶体眼（PMMA、丙烯酸、硅胶晶体）、致密白内障眼、手动测量模式
	

	
	
	
	32.测量操作方式：兼容接触式、浸润式两种临床测量方法
	

	
	
	
	33.自动均值处理：单次测量自动采集 10 组数据并计算平均值输出
	

	
	
	
	34.晶体常数存储：设备可存储≥8 组人工晶体常数
	

	
	
	
	35.人工晶体度数计算程序：常规经典计算公式：SRK-T、SRK-II、BINK-II、HOLLADAY、HOFFER-Q、HAIGIS；
	

	
	
	
	36.人工晶体度数计算程序：屈光术后矫正计算方法：历史数据推导法、Double K/SRK-T 法、屈光值推导法、ROSA 法、SHAMMAS 法。
	

	
	
	三、单台设备基本配置要求（投标提供明细配置清单）：
	37.主机：1台，液晶监视器：1台 
	

	
	
	
	38.A超探头：1把 ；B超探头：1把 
	

	
	
	
	39.彩色图文输出设备：1台 
	

	
	
	40.用途：眼科专用超声影像设备，适用于眼部超声成像及眼轴长度的生物测量。
	

	
	
	41.质保年限：≥3年原厂质保
	

	
	
	42.提供产品有效销售授权证明（资料附后）
	

	
	服务方案
(13分)

	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分。
1、有服务方案，优于满足项目需求，得13分；
2、有服务方案，完全满足项目需求，得9分；
3、有服务方案，基本满足项目需求，得5分；
[bookmark: _GoBack]4、有服务方案，不能完全满足项目需求，得1分；
5、未提供不得分。
	资料附后

	商务部分(15分)
	同类项目业绩 
	2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商承接同类项目业绩，每提供一项同类项目业绩得5分，最高15分。注：需提供同类项目业绩合同复印件加盖公章，不提供不得分。
	资料附后

	投标报价(30分)
	投标报价得分 
	投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留二位小数）：投标报价得分=( 评标基准价/投标报价)×价格权值）
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