一．温馨提示

- 一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。

- 二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无

- 效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。

- 三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。

四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。

五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。

六．★所投资料需一式两份。

二．密封条模版

密  封  条

（适合所有模版）

2026年XXX第X批投标资料

XXX公司

联系人：XXX 电话：XXXXX

- 三．投标资料模板

2026年公开询比第十	七批

投标资料

项目名称：  购买A/B超声诊断仪项目

投标供应商：（盖章）

一、报价表

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 品牌型号 | 预算总价 （元） | 报价总价 (元) | 采购需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 购买A/B超声诊断仪项目 | 1台 |  | 98000 |  | 见投标文件模版 |  |

公司名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

日    期：    年  月  日

二、投标方提供相关资质证明（可扫描，盖章）。

有效的且与所投项目相适应的营业执照、医疗器械生产许可或经营许可、产品注册证

三、授权委托证明书（如联系人为法人代表，可不提供此项）

廉江市人民医院：

（投标方全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理贵院采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：年月日至年月日

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：年月日

授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

四、承诺函

致：廉江市人民医院

对于本项目，我方郑重承诺满足以下要求：

| 标的提供的时间 | 中标后30天内完成交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 廉江市人民医院指定地点。 |
| 付款方式 | 产品验收合格且开具发票后，1年内支付100%。 |
| 验收要求 | 产品具备合格证、医疗器械注册证。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，由此产生的有关费用由中标人承担。 |
| 售后要求 | 保修期≥3年，保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。 |

公司名称：（盖章）

日    期：    年月  日

五、详细评审

| 评审因素 | 评审标准 |  |  | 响应情况 （填写满足或不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分55分 |  |  |  |
|  | 商务部分15分 |  |  |  |
|  | 报价得分30分 |  |  |  |
| 技术部分 （55分） | 每满足一条技术参数得1分； （42分） | - 一、技术参数（B超模式） | - 1.探头工作频率：10MHz |  |
|  |  |  | - 2.扫查角度：53° 扇形扫描 |  |
|  |  |  | - 3.扫描方式：电子扇形扫描 |  |
|  |  |  | - 4.最大探测深度：≥60mm |  |
|  |  |  | - 5.轴向分辨力：≤0.1mm |  |
|  |  |  | - 6.侧向分辨力：≤0.2mm |  |
|  |  |  | - 7.纵向几何误差：≤3% |  |
|  |  |  | - 8.横向几何误差：≤5% |  |
|  |  |  | - 9.近场成像盲区：≤3mm |  |
|  |  |  | - 10.总增益调节范围：1dB～105dB 连续可调 |  |
|  |  |  | - 11.图像灰阶：256 级灰度显示 |  |
|  |  |  | - 12.成像帧频：10fps |  |
|  |  |  | - 13.图像后处理功能：具备帧平均降噪、色彩调节、灰度曲线校正功能 |  |
|  |  |  | - 14.TGC 时间增益补偿：动态范围 - 20dB～20dB，支持六段独立手动调节 |  |
|  |  |  | - 15.显示模式：B 单显模式、B+A 同步双显模式 |  |
|  |  |  | - 16.10MHz 探头显示深度可调区间：28mm～60mm |  |
|  |  |  | - 17.影像存储容量：本机可存储≥100 幅超声图像 |  |
|  |  |  | - 18.伪彩编码：内置不少于八组彩色编码方案，可自由切换 |  |
|  |  | - 二、技术参数（A 超模式） | - 19.测量探头频率：10MHz |  |
|  |  |  | - 20.眼部生物测量量程：眼轴长度（AL）：15mm～40mm |  |
|  |  |  | - 21.眼部生物测量量程：前房深度（AC）：2.0mm～6.5mm |  |
|  |  |  | - 22.眼部生物测量量程：晶体厚度（LEN）：2.0mm～6.5mm |  |
|  |  |  | - 23.眼部生物测量量程：玻璃体厚度（VITR）：12mm～33mm |  |
|  |  |  | - 24.测量允许最大误差：眼轴长度 AL：≤±0.05mm |  |
|  |  |  | - 25.测量允许最大误差：前房深度 AC：≤±0.05mm |  |
|  |  |  | - 26.测量允许最大误差：晶体厚度 LEN：≤±0.10mm |  |
|  |  |  | - 27.测量允许最大误差：玻璃体厚度 VITR：≤±0.10mm |  |
|  |  |  | - 28.眼轴测量模式：支持自动测量、手动测量双模式；两种模式测量差值≤±0.2mm |  |
|  |  |  | - 29.增益参数：接收器总增益：98dB |  |
|  |  |  | - 30.增益参数：用户自定义增益调节范围：30dB～60dB |  |
|  |  |  | - 31.临床专用测量模式：内置 5 组测量模板，含正常眼、无晶体眼、特殊材质人工晶体眼（PMMA、丙烯酸、硅胶晶体）、致密白内障眼、手动测量模式 |  |
|  |  |  | - 32.测量操作方式：兼容接触式、浸润式两种临床测量方法 |  |
|  |  |  | - 33.自动均值处理：单次测量自动采集 10 组数据并计算平均值输出 |  |
|  |  |  | - 34.晶体常数存储：设备可存储≥8 组人工晶体常数 |  |
|  |  |  | - 35.人工晶体度数计算程序：常规经典计算公式：SRK-T、SRK-II、BINK-II、HOLLADAY、HOFFER-Q、HAIGIS； |  |
|  |  |  | - 36.人工晶体度数计算程序：屈光术后矫正计算方法：历史数据推导法、Double K/SRK-T 法、屈光值推导法、ROSA 法、SHAMMAS 法。 |  |
|  |  | - 三、单台设备基本配置要求（投标提供明细配置清单）： | - 37.主机：1台，液晶监视器：1台 |  |
|  |  |  | - 38.A超探头：1把 ；B超探头：1把 |  |
|  |  |  | - 39.彩色图文输出设备：1台 |  |
|  |  | - 40.用途：眼科专用超声影像设备，适用于眼部超声成像及眼轴长度的生物测量。 |  |  |
|  |  | - 41.质保年限：≥3年原厂质保 |  |  |
|  |  | - 42.提供产品有效销售授权证明（资料附后） |  |  |
|  | 服务方案 (13分) | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分。 1、有服务方案，优于满足项目需求，得13分； 2、有服务方案，完全满足项目需求，得9分； 3、有服务方案，基本满足项目需求，得5分； 4、有服务方案，不能完全满足项目需求，得1分； 5、未提供不得分。 |  | 资料附后 |
| 商务部分(15分) | 同类项目业绩 | 2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商承接同类项目业绩，每提供一项同类项目业绩得5分，最高15分。注：需提供同类项目业绩合同复印件加盖公章，不提供不得分。 |  | 资料附后 |
| 投标报价(30分) | 投标报价得分 | 投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留二位小数）：投标报价得分=( 评标基准价/投标报价)×价格权值） |  |  |