一．温馨提示
一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。
二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无
效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。
三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。
四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。
五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。
六．★所投资料需一式两份。
二．密封条模版

密  封  条
（适合所有模版）



2026年XXX第X批投标资料
XXX公司
联系人：XXX 电话：XXXXX











































	
三．投标资料模板

2026年公开询比第十	九批
投标资料 











项目名称：  产科一拖十胎儿中央监护系统采购项目 
投标供应商：（盖章）        






一、报价表

	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算总价
（元）
	报价单项总价
(元)
	报价总价
(元)
	备注

	1
	产科一拖十胎儿中央监护系统采购项目
	中央监护系统
	
	
	1套
	285000
	
	
	

	
	
	胎儿监护仪（双胎）
	
	
	2台
	
	
	
	

	
	
	胎儿监护仪（单胎）
	
	
	8台
	
	
	
	




公司名称：（盖章）
                                联系人：
联系电话：
日    期：    年  月  日




















	
二、投标方提供相关资质证明（可扫描，盖章）。
有效的且与所投项目相适应的营业执照、医疗器械生产许可或经营许可、产品注册证

三、授权委托证明书（如联系人为法人代表，可不提供此项）
廉江市人民医院：
（投标方全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。
（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理贵院采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：年月日至年月日

单位名称（公章）：
法定代表人（签字或签章）：                  
日期：年月日
授权代表（签字或签章）：                    
日期：年月日
提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。




四、承诺函
致：廉江市人民医院
对于本项目，我方郑重承诺满足以下要求：    
	标的提供的时间
	中标后30天内完成交付使用。

	标的提供的地点
	廉江市人民医院指定地点。

	付款方式
	产品验收合格且开具发票后，2年内支付100%。

	验收要求
	1.设备安装完成且甲方试用其性能达标后，原则上15个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。
2.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。
3.进口产品必须具备原产地证明和国家出入境检验检疫局的检验证明及合法进货渠道证明。
4.设备为《中华人民共和国特种设备目录》中规定的特种设备的，需要按照《中华人民共和国特种设备安全法》以及相关法规文件要求安排相应的安全检查；为《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》中规定的计量器具的，需要按照国家《中华人民共和国计量法实施细则》及相关法规文件要求出具设备的首检证书。
5.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，由此产生的有关费用由中标人承担。

	售后要求
	原厂质保：主机≥5年、探头≥2年。保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。







	           公司名称：（盖章）
日    期：    年月  日






[bookmark: _GoBack]
	五、详细评审
	评审因素
	评审标准
	响应情况
（填写满足或不满足）

	分值构成
	技术部分58分
	

	
	商务部分12分
	

	
	报价得分30分
	

	技术部分
（58分）
	①每满足一条一般技术参数得1.5分；
②每满足一条重要条款▲得2分。
（45分）

	1、用途：用于围产期胎儿心率、孕妇宫缩压力和胎动的连续监护。
	

	
	
	2、胎儿监护仪主机；
	

	
	
	3、彩色液晶显示屏≥10英寸，多角度可调；
	

	
	
	4、监护参数：胎心率、宫缩压力、胎动；
	

	
	
	5、胎动：具备手动、自动胎动检测功能，可显示并打印胎儿活动图；
	

	
	
	6、具有超声传感器信号质量指示功能；
	

	
	
	7、具备多种监护界面，可显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；
	

	
	
	8、胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；
	

	
	
	9、可回顾最近≥100条报警信息；
	

	
	
	10、内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；
	

	
	
	11、内置宽行热敏打印机，支持打印纸宽度150/152/156mm，可打印胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线和信号质量；
	

	
	
	12、有电池仓，支持选配大容量锂离子充电电池；
	

	
	
	13、▲支持拓展无线探头，可实现无线、有线双胎心监护；
	

	
	
	14、可存储≥48小时监护数据，支持档案回放浏览、打印功能，关机后数据不丢失。
	

	
	
	15.有线胎心探头：
	

	
	
	16.▲多晶片超声胎心探头，工作频率：≤2MHz±10%（提供厂家盖章说明书或检验报告证明文件）
	

	
	
	17.▲超声波束声强：fob≤1mW/cm2。（提供厂家盖章说明书或检验报告证明文件）
	

	
	
	18.有线宫缩压探头：
	

	
	
	19.无凸点设计的宫缩探头；防水等级：不低于IPX8；
	

	
	
	20.▲宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响（提供厂家盖章说明书或检验报告证明文件）。
	

	
	
	21.测量范围：0-100相对单位，分辨率≤1，非线性误差：不超过±10%，归零方式：自动、手动。
	

	
	
	22.可同时连接和管理床旁胎儿监护仪/母亲胎儿监护仪，支持≥4种联网模式，包括工业标准的485网络、2.4GWIFI网络、医用射频网络、以太网络；
	

	
	
	23.支持有线或无线接入≥100台床旁胎儿监护仪/母亲胎儿监护仪；
	

	
	
	24.支持实时胎监图报告、评分胎监图报告、历史回顾胎监图报告等多种报告功能；支持A4、B5等纸型；支持报告预览、打印、导出及设置；
	

	
	
	25.支持与院内HIS系统对接，实现监护报告数据上传；
	

	
	
	26.能打印多种报告，包括国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分报告、三类图形评估报告和CTG报告等。
	

	
	
	27.▲主要配置（提供详细配置清单）
中央监护系统 1套	
打印机	1台
胎儿监护仪（双胎）主机	 2台
胎儿监护仪（单胎）主机	8台
有线超声胎心探头	14个	
有线宫缩压探头	12个	
	

	
	
	28.▲原厂质保：主机≥5年、探头≥2年（提供厂家盖章说明）。
	

	
	
	★ 需有产品注册证
	满足

	
	服务方案
(13分)

	根据投标人提供的服务方案进行综合评分。
1、有服务方案，优于满足项目需求，得13分；
2、有服务方案，完全满足项目需求，得9分；
3、有服务方案，基本满足项目需求，得5分；
4、有服务方案，不能完全满足项目需求，得1分；
5、未提供不得分。
	资料附后

	商务部分(12分)
	同类项目业绩 
	2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商承接同类项目业绩，每提供一项同类项目业绩得4分，最高12分。注：需提供同类项目业绩合同复印件加盖公章，不提供不得分。
	资料附后

	投标报价(30分)
	投标报价得分 
	投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留二位小数）：投标报价得分=( 评标基准价/投标报价)×价格权值）
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